文昌市人民医院

CO2气腹机和灌注泵竞争性谈判邀请函

为提高我院临床的业务水平，需要购置CO2气腹机和灌注泵各一台，经医院领导批准，本着公开、公正、公平的原则，按《政府采购法》的规定，这次设备采购的方式为竞争性谈判采购，欢迎符合如下条件者，请提交密封报价书，有关事项如下：

一、招标设备的名称、用途、数量、简要技术参数：

1、设备名称：CO2气腹机和灌注泵 

2、设备用途： 
3、数量：各1台

4、技术参数：附后

二、投标人资格要求：

1、符合《政府采购法》第二十二条的规定。

2、具有独立法人资格的产品制造或代理商（有效的法人营业执业复印件、税务登记证书复印件、法人代码证书复印件、法人代表人授权书加盖公章）；

3、产品制造商具有《医疗器械生产企业许可证》；进口产品具有《医疗器械注册证》。

4、产品代理商具有《医疗器械经营许可证》；

5、产品代理商须提供产品制造厂商或国内总代理针对本项目的产品授权委托书。

6、产品代理商须提供产品制造厂商或国内总代理针对本项目的售后服务承诺书。

三、地点与时间

1、开标时间：2014年07月10日 下午2点30分。


2、 地点：文昌市人民医院门诊大楼五楼会议室

四、确定成交商标准：

符合采购需求，质量和服务相等且报价最低的原则确定成交供应商。

五、采购设备联系人姓名和电话

采购设备联系人姓名：林绍民副书记

采购设备联系人电话：0898-63222195

                                         2014年07月 01日

CO2气腹机主要技术参数

 电源：交流220V±22V,50Hz±1Hz

气流量：最大气流量30L/min,显示允差为±0.5L/min(≤5L/min),或±10%（>5L/min时）。

进气压力为0.2MPa-1MPa；气压的设定范围为5mmHg-25mmHg；气压显示允差为±3mmHg

耗气量显示允差为：±15%。

气腹机具有CO2供气监视功能，当连接CO2钢瓶时：压力高于25bar时，钢瓶监视指示为绿色；压力低于25bara时，钢瓶监视指示为红色，当连接集中供气网时：钢瓶监视指示为绿色闪烁，当10秒左右无供气流时，警告出现。

输入功率：≤50VA
CO2气腹机主要配置

	序号
	配置
	数量

	1
	主机
	1

	2
	电源线
	1

	3
	减压阀
	1

	4
	硅胶管附过滤器
	1

	5
	气腹针
	1

	6
	高压气腹管
	1

	7
	保险丝管
	1


灌注泵主要技术参数

	电源
	AC220V  50Hz

	额定功率
	100w

	压力设定范围
	15~400mmHg(2~53.3Pa)

	流量设定范围
	0.1~1.0L/min

	设备安全分类
	Ⅰ类B型

	运行方式
	间歇加载/连续运行

	噪音
	≤50Db(A)

	外形尺寸
	360*315*160mm

	重量
	9kg

	环境温度
	+10°+40°℃

	环境湿度
	30﹪0-75﹪


灌注泵主要配置

	序号
	配置
	数量

	1
	主机
	1

	2
	传感输液器
	2

	3
	电源线
	1

	4
	短管
	1


